БЕКІТЕМІН

ШЖҚ «Райымбек аудандық ауруханасы»КМК

Директор Куккузов Р.Е_____________

(Қолы )

«___»________________

Техникалық сипаттама

| № р/н | Критерийлер | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық техниканың атауы (модель, өндіруші, ел бойынша мемлекеттік медициналық бұйымдар реестріне сәйкес). | Модульдік құрылғының объективті аудиологиялық скринингі және есту функциясын диагностикасы |  |  |  |
| 2 | Жабдықтауға қойылатын талаптар | №. | Құрамдас бөліктің атауы. | Модель/марка, каталождық нөмір, техникалық сипаттамасы. | Қажетті мөлшері. |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Модульдік құрылғының объективті аудиологиялық скринингі және есту функциясын диагностикасы | **Модульдік құрылғының мақсаты**: Объективті аудиологиялық скрининг және есту функциясын диагностика жасау. Бұл құрылғы жаңа туған нәрестелер мен ерте жастағы балалар үшін екі әдіс арқылы естуді тексеруге арналған: - Қысқа латынтты есту шақырылған потенциалдарын тіркеу (КСВП) - Кешіктірілген шақырылған отоакустикалық эмиссияны тіркеу (ТЕОАЭ / ЗВОАЭ) **Талаптар**: 1. **Скрининг тесттерінің комбинациясы**: КСВП және ОАЭ. 2. **Толық түсті сенсорлық экран**: Құрылғыда болуы қажет. 3. **Портативтілік**: Құрылғыны оңай тасымалдауға мүмкіндік беруі тиіс. 4. **Икемділік**: Тесттер мен параметрлерді өзгерту мүмкіндігі. 5. **Интерфейс**: Модульдік құрылғы және бағдарламалық қамтамасыз ету мемлекеттік және орыс тілдерінде қолдауы тиіс. 6. **Қайта зарядталатын батарея**: Құрылғының автономды жұмысын қамтамасыз ету. 7. **Батареяның ұзақ қызмет ету мерзімі**: 4-6 сағатта толық зарядтау, 8 сағатқа дейін жұмыс істеу. 8. **Тесттерді сақтау**: 1000-нан астам тест нәтижелерін сақтау мүмкіндігі. **Қосымша мүмкіндіктер**: - Нәтижелерді туған күн, аты-жөні, идентификатор, зерттеуші, күн, уақыт бойынша сұрыптау мүмкіндігі. - Деректерді беру және пациенттер базасын құру үшін сымсыз модем интерфейсі. - Мәліметтер базасы үшін бағдарламалық қамтамасыз ету мемлекеттік және орыс тілдерінде. - Мәліметтерді басқару: қарапайым көру, архивтеу, тест нәтижелерін экспорттау, USB арқылы базада сақтау. - Пайдаланушы конфигурациялайтын параметрлер. **Өлшеу талаптары**: - **Кешіктірілген шақырылған отоакустикалық эмиссия (ТЕОАЭ)**: - Модуль: скрининг (жылдам). - Түрі: Кешіктірілген қысқа мерзімді отоакустикалық сигналдар. - Тон жиілігі: 0,7-ден 6 кГц-ке дейін. - Тиімділік деңгейі: кемінде 85 дБ УЗД. - Стимуляция протоколы: нелинейлі. - Шу анықтау: интервалдардың орташа квадраттық мәні. - Артефакттарды шығару: орташа квадраттық мән. - **Қысқа латынтты есту шақырылған потенциалдары (КСВП)**: - Түрі: Chirp (жиілік диапазоны 1-8 кГц). - Стимул полярлығы: ауыспалы. - Стимул жиілігі: 85 Гц-тен кем емес. - Стимул деңгейі: 25-55 дБ (және деңгейді теңшеу мүмкіндігі). **ПК интерфейсі**: - **Порттар**: USB. - **Экран**: 240 x 320 пиксельден кем емес, 3,5 дюймдік графикалық ЖК экран. - **Арнайы мүмкіндіктер**: резистивті сенсорлық экран, ішкі сағаттар, пьезоэлектрлік дыбыс генераторы. - **Шығыс кернеуі**: 5 Вpp, 32 Ом. **Сервис және тексеру**: - Қазақстан Республикасында жыл сайынғы тексеру және техникалық қызмет көрсету үшін сервис орталығы мен тексеру зертханасының болуы. **Заңнама талаптарына сәйкестік**: - ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2010 жылғы 9 қыркүйектегі № 704 бұйрығының ережелеріне сәйкес келу (жаңа туған нәрестелер мен ерте жастағы балалардың аудиологиялық скринингі). - 2020 жылғы 29 қазандағы ҚР Денсаулық сақтау министрінің № ҚР ДСМ-167/2020 бұйрығына сәйкес келу (ана мен бала ұйымдарын есту скринингімен қамтамасыз ету). | 1 дана. |
|  |  | 2 | Зонд LT | Жаңадан туған және 6 айға дейінгі балаларға СВП және отоакустикалық эмиссияны тіркеуге арналған тік зонд. | 1 дана. |
|  |  | 3 | Зонд EP-DP | 6 айдан жоғары балаларға СВП және отоакустикалық эмиссияны тіркеуге арналған бұрыштық зонд. | 1 дана. |
|  |  | 4 | Электродты кабельдер (EC-x) | Есту шақырылған потенциалдарын тіркеу кезінде электродтар үшін кабель. | 1 дана. |
|  |  | 5 | Тасымалдау футляры / | Модульдік құрылғыны тасымалдау және сақтау үшін. | 1 дана. |
|  |  |  | Бағдарламалық қамтамасыз ету |  |  |
|  |  | 1 | Бағдарламалық қамтамасыз ету | Деректерді компьютерге жіберу және сақтау, пациенттер туралы мәліметтер базасын жасау, нәтижелерді басып шығару үшін мемлекеттік және орыс тілдеріндегі бағдарламалық қамтамасыз ету. | 1 дана. |
|  |  | Шығын материалдары және тозатын түйіндер |  |  |  |
|  |  | 1 | Екі құлақ зондтары үшін Ушные вкладыши | Отоакустикалық эмиссия және есту шақырылған потенциалдарын тіркеу үшін. | 2 жиынтық |
|  |  | 2 | Бір реттік электродтар | Для регистрации слуховых вызванных потенциалов | 2 жиынтық |
| 3 | Эксплуатация шарттарына қойылатын талаптар | Эксплуатация шарттары:  Температура: 10 - 40 °C (50 - 104 °F)  Суға ылғалдылық: 20 - 90% (конденсациясыз)  Атмосфералық қысым: 70 - 106 кПа  Жылыту уақыты: құрылғы жылыту қажет емес. Алғашқы іске қосу алдында бөлме температурасында болуы тиіс. |  |  |  |
| 4 | Медициналық техниканы жеткізу шарттары (ИНКОтЕРМС 2020 сәйкес) | DDP: Алматы облысы Райымбек ауданы, село Нарынкол, Албан-Асан көш №1 |  |  |  |
| 5 | Медициналық техниканы жеткізу мерзімі және орналасқан жері | 60 (тоқсан) жұмыс күні ішінде. Алматы облысы Райымбек ауданы, село Нарынкол, Албан-Асан көш №1 |  |  |  |
| 6 | Өнім берушінің, оның Қазақстан Республикасындағы сервистік орталықтарының не үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, медициналық техникаға кепілдік беретін сервистік қызмет көрсету шарттары | Медициналық техниканы жеткізушінің, оның сервис орталықтарының немесе үшінші тараптың білікті тұлғаларының гарантиялық қызмет көрсету мерзімі 37 айдан кем емес. - Жоспарлы техникалық қызмет көрсету әрбір тоқсанда кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. - Техникалық қызмет көрсету жұмыстарын жүргізу эксплуатациялық құжаттаманың талаптарына сәйкес болуы қажет: - Пайдалану мерзімі аяқталған құрамдас бөліктерді ауыстыру (соңғы пайдаланушы есебінен); - Медициналық техниканың жеке бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру (гарантиялық жағдайда – өндіруші есебінен, гарантиялық емес жағдайда – соңғы пайдаланушы есебінен); - Медициналық техниканы баптау және реттеу; - Негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау, қажет болған жағдайда, бөлшектеу; - Медициналық техниканың сыртқы және ішкі беттерінен шаң, кір, коррозия және тоттану іздерін жою (бөлшектеудің жартылай блочно-тораптық); - Эксплуатациялық құжаттамада көрсетілген басқа да операциялар. |  |  |  |

1. Тендерлік комиссияның төрағасы:  Емдеу бөлімі бойынша директордың орынбасары Әуелхан Е.Б. ______________;

2.Төрағаның орынбасары: Медициналық қызметтердің сапасы және ішкі аудит бойынша директордың орынбасары                                     Аубакирова Т.Б______________;

3. Комиссия мүшелері:

- Хирургия бөлімінің меңгерушісі – Таласбаев И.К. ______________;

- Туу бөлімінің меңгерушісі – Ботбаева Н.А. ______________;

- Реаниматолог дәрігер – Кыдырбаев Ж.Д. ______________;

- Балалар бөлімінің меңгерушісі – Мамытова А.А. ______________;

- Кардиолог дәрігер – Султан Ф.Н. ______________;

- Экономист – Бейсегеримов Б.М. ______________;

- Заңгер – Амангелдиев Е. ______________;

- Бас медбике – Исамолда А.С. ______________;

- Бас бухгалтер – Кишибаева Н.Т. ______________;

4. Хатшы – Киргизбаева Б.О. ______________.