**Бекітемін**

**ШЖҚ Райымбек аудандық ауруханасы КМК**

**директоры**

**Куккузов Р.Е. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 ж.**

**Деректер парағы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Критерии** | Сипаттама | | | |
| **1** | **Медициналық техниканың атауы (бұдан әрі – МТ)**  **(мемлекеттік МТ тізіліміне сәйкес)** | Иілгіш эндоскоптарды кептіруге және сақтауға арналған шкаф | | | |
| **2** | **Құрал-жабдықтарға қойылатын талаптар** | *№*  *п/п* | МТ үшін құрамдас бөліктің атауы (МТ мемлекеттік тізіліміне сәйкес) | МТ үшін компоненттердің техникалық сипаттамалары | Қажетті мөлшер  (өлшем бірлігін көрсету) |
| Негізгі компоненттер | | | |
| 1 | Иілгіш эндоскоптарды кептіруге және сақтауға арналған шкаф | Мақсаты: эндоскопиялық кабинеттерде, диагностикалық орталықтарда, хирургиялық бөлімшелерде эндоскопиялық жабдықты қауіпсіз сақтау және стерильділігін қамтамасыз ету.  Таза эндоскоптарды кептіру және сақтау желдеткіш қыздырғыш пен ультракүлгін шамды қолдану арқылы қамтамасыз етілуі керек.  Жылытқыш пен ультракүлгін шамды шкафтың ішкі бөлігіне салу керек.  Біркелкі жабдықты сақтау үшін камера сенсормен жабдықталуы керек.  Құрылғы өлшемдері (lxwxh): 655 x 655 x 2,225 мм аспайды.  Құрылғының қуатын тұтыну: айнымалы ток 220 В, 50/60 Гц артық емес.  УК шамы: қуаты 20 Вт аспайды (қызмет мерзімі 5000 сағаттан кем емес).  Кемінде 1 кВт/сағ қуаты бар жылытқыш және желдеткіш.  Ауа айналымы желдеткішін қосу үшін камера есік сенсорымен жабдықталуы керек  Басқару блогы:  30 минуттан аспайтын уақытқа бағдарламаланған қуатты өшіру таймерімен, сондай-ақ ультракүлгін шамның жұмыс уақытын есептегішімен жабдықталуы керек. | 1 дана. |
|
| Қосымша компоненттер | | | |
| 1 | Ұстағыштар | Эндоскоп ұстағыштары | 10 дана. |
| 2 | Сөре | Айналмалы сөре | 1 дана. |
|  |  |  |  |
| **3** | Жұмыс жағдайларына қойылатын талапта | Қуат талаптары: 220 В, 50/60 Гц | | | |
| **4** | МИ ТСО жеткізу шарттары  (INCOTERMS 2010 сәйкес) | DDP Алматы облысы, Райымбек ауданы, Нарынкол ауылы, Албан-Асан көшесі №1 | | | |
| **5** | МИ ТСО үшін жеткізу уақыты және орналасқан жері | 8 қаңтардан кешіктірмей 60 күнтізбелік күн Алматы облысы, Райымбек ауданы, Нарынкол ауылы, Албан-Асан көшесі №1 | | | |
| **6** | Жеткізушінің, оның Қазақстан Республикасындағы қызмет көрсету орталықтарының немесе үшінші құзыретті тұлғаларды тарта отырып, МИ ТСО-ға кепілдік қызмет көрсету шарттары | МИ ТСО кепілдік қызметі кемінде 37 ай.  Жоспарлы жөндеу жұмыстары тоқсанына кемінде бір рет жүргізілуі керек.  Техникалық қызмет көрсету жұмыстары пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес жүзеге асырылады және мыналарды қамтуы керек:  - тозған тетіктерді ауыстыру;  - МИ ТСО жеке бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру;  - бұйымды баптау және реттеу; осы өнімге тән жұмыс және т.б.;  - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда күрделі жөндеу;  - бұйым корпусының және оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаңды, кірді, коррозия және тотығу іздерін жою (ішінара бөлшектеумен);  - өнімнің нақты түріне тән операциялық құжаттамада көрсетілген басқа операциялар | | | |

1. Тендерлік комиссияның төрағасы: Емдеу бөлімі бойынша директордың орынбасары Әуелхан Е.Б. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2. Төраға орынбасары: Медициналық қызметтердің сапасы және ішкі аудит жөніндегі директордың орынбасары Аубакирова Турсынкул Бериковна \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3. Комиссия мүшелері:
   * Хирургия бөлімінің меңгерушісі – Таласбаев И.К. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
   * Туу бөлімінің меңгерушісі – Ботбаева Н.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
   * Реаниматолог дәрігер – Кыдырбаев Ж.Д. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
   * Балалар бөлімінің меңгерушісі – Мамытова А.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
   * Кардиолог дәрігер – Султан Ф.Н. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
   * Экономист – Бейсегеримов Б.М. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
   * Заңгер – Амангелдиев Е.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
   * Бас медбике – Исамолда А.С. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
   * Бас бухгалтер – Кишибаева Н.Т. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
4. Хатшы – Киргизбаева Б.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.