УТВЕРЖДАЮ
ГККП «Райымбекская районная больница»
Директор Куккузов Р.Е. ______________
(Подпись)
«___» _________________

Техническое описание

| № р/н | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Название медицинского оборудования (по данным государственного реестра медицинских изделий по модели, производителю, стране). | Объективный аудиологический скрининг модульного аппарата и диагностика функции слуха |  |  |  |
| 2 | Требования к поставкам | №. | Название компонента. | Модель/производитель, каталожный номер, техническое описание. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения). |
|  |  | Основные комплектующие |  |  |  |
|  |  | 1 | Объективный аудиологический скрининг модульного аппарата и диагностика функции слуха | Цель модульного устройства: Объективный аудиологический скрининг и диагностика слуховой функции. Это устройство предназначено для проверки слуха у новорожденных и детей раннего возраста двумя методами: - Регистрация коротких латентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) - Регистрация задержанных вызванных отоакустических эмиссий (ТЕОАЭ / ЗВОАЭ) Требования: - Комбинация скрининговых тестов: КСВП и ОАЭ. - Полноцветный сенсорный экран: Обязательно наличие на устройстве. - Портативность: Устройство должно легко транспортироваться. - Гибкость: Возможность изменения тестов и параметров. - Интерфейс: Модульное устройство и программное обеспечение должны поддерживать государственный и русский языки. - Перезаряжаемая батарея: Обеспечение автономной работы устройства. - Долговечность батареи: Полная зарядка за 4-6 часов, работа до 8 часов. - Сохранение тестов: Возможность хранения более 1000 результатов тестов. Дополнительные возможности: - Возможность сортировки результатов по дате рождения, ФИО, идентификатору, исследователю, дате и времени. - Беспроводной модемный интерфейс для передачи данных и создания базы пациентов. - Программное обеспечение для базы данных на государственном и русском языках. - Управление данными: простое отображение, архивирование, экспорт результатов тестов, сохранение в базе через USB. - Конфигурируемые параметры пользователем. Требования к измерениям: - Задержанная вызванная отоакустическая эмиссия (ТЕОАЭ): - Модуль: скрининг (быстрый). - Тип: Задержанные короткие отоакустические сигналы. - Частота тона: от 0,7 до 6 кГц. - Уровень эффективности: не менее 85 дБ УЗД. - Протокол стимуляции: нелинейный. - Обнаружение шума: среднеквадратичное значение интервалов. - Устранение артефактов: среднеквадратичное значение. - Короткие латентные слуховые вызванные потенциалы (КСВП): - Тип: Chirp (частотный диапазон 1-8 кГц). - Полярность стимула: изменяющаяся. - Частота стимула: не менее 85 Гц. - Уровень стимула: 25-55 дБ (с возможностью регулировки уровня). ПК интерфейс: - Порты: USB. - Экран: не менее 240 x 320 пикселей, графический ЖК экран 3,5 дюйма. - Специальные функции: резистивный сенсорный экран, внутренние часы, пьезоэлектрический звуковой генератор. - Выходное напряжение: 5 Вpp, 32 Ом. Сервис и проверка: - Наличие сервисного центра и лаборатории для ежегодной проверки и технического обслуживания в Республике Казахстан. Соответствие законодательным требованиям: - Соответствие требованиям приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 сентября 2010 года № 704 (аудиологический скрининг новорожденных и детей раннего возраста). - Соответствие приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 октября 2020 года № ҚР ДСМ-167/2020 (об обеспечении организаций матерей и детей скринингом слуха). | 1 шт. |
|  |  | 2 | Зонд LT | Вертикальный зонд для регистрации СВП и отоакустической эмиссии у новорожденных и детей до 6 месяцев. | 1 шт |
|  |  | 3 | Зонд EP-DP | Угловой датчик для регистрации СВП и отоакустической эмиссии у детей старше 6 месяцев. | 1 шт |
|  |  | 4 | Электродные кабели (EC-x) | Кабель для электродов при регистрации слуховых вызванных потенциалов. | 1 шт |
|  |  | 5 | Чехол для переноски | Для транспортировки и хранения модульного устройства. | 1 шт |
|  |  |  | Программное обеспечение |  |  |
|  |  | 1 | Программное обеспечение | Программное обеспечение на национальном и русском языках для отправки и хранения данных на компьютер, создания базы данных пациентов и печати результатов | 1 шт |
|  |  | Расходные материалы и расходные материалы |  |  |  |
|  |  | 1 | Ушные насадки для двух ушных зондов | Для регистрации отоакустической эмиссии и слуховых вызванных потенциалов. | 2 комплекта |
|  |  | 2 | Одноразовые электроды | Для егистрации слуховых вызванных потенциалов | 2 комплекта |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Условия эксплуатации: • Температура: от 10 до 40 °C (от 50 до 104 °F). • Влажность воды: 20–90 % (без конденсата). • Атмосферное давление: 70–106 кПа. • Время прогрева: устройство не требует прогрева. Перед первым использованием он должен быть комнатной температуры. |  |  |  |
| 4 | Условия поставки медицинского оборудования (согласно ИНКОТЕРМС 2020) | DDP: Алматинская область, Райымбекский район, село Нарынколь, улица Албан-Асана №1 |  |  |  |
| 5 | Сроки и место доставки медицинского оборудования | в течение 60 (шестьдесят) рабочих дней. Алматинская область, Райымбекский район, село Нарынколь, улица Албан-Асана №1 |  |  |  |
| 6 | Условия сервисного обслуживания, гарантирующие предоставление услуг по медицинской технике, с привлечением поставщика, его сервисных центров в Республике Казахстан или третьих компетентных лиц. | Гарантийный срок обслуживания медицинского оборудования поставщика, его сервисных центров или квалифицированных специалистов третьих сторон должен составлять не менее 37 месяцев. • Плановое техническое обслуживание должно проводиться как минимум 1 раз в квартал. • Работы по техническому обслуживанию должны соответствовать требованиям эксплуатационной документации: o Замена изношенных компонентов (за счет конечного пользователя); o Замена или восстановление отдельных частей медицинского оборудования (в гарантийном случае – за счет производителя, в негарантийном случае – за счет конечного пользователя); o Настройка и регулировка медицинского оборудования; o Очистка, смазка основных механизмов и узлов, а при необходимости – разборка; o Устранение пыли, грязи, следов коррозии и ржавчины с внешних и внутренних поверхностей медицинского оборудования (частичная разборка узлов); o Выполнение других операций, указанных в эксплуатационной документации. |  |  |  |

- Председатель тендерной комиссии: Заместитель директора по лечебной части Әуелхан Е.Б. ______________;

- Заместитель председателя: Заместитель директора по качеству медицинских услуг и внутреннему аудиту Аубакирова Т.Б. ______________;

- Члены комиссии:

- Зав. отделением хирургии – Таласбаев И.К. ______________;

- Зав. отделением родовспоможения – Ботбаева Н.А. ______________;

- Реаниматолог – Кыдырбаев Ж.Д. ______________;

- Зав. отделением педиатрии – Мамытова А.А. ______________;

- Кардиолог – Султан Ф.Н. ______________;

- Экономист – Бейсегеримов Б.М. ______________;

- Юрист – Амангелдиев Е. ______________;

- Главная медсестра – Исамолда А.С. ______________;

- Главный бухгалтер – Кишибаева Н.Т. ______________;

- Секретарь – Киргизбаева Б.О. ______________.