### Бекітемін

### ШЖҚ «Райымбек аудандық ауруханасы» КМК

### директоры

### Куккузов Р.Е. _______________

«___»___________2024 ж.

Техникалық сипаттамасы

| № п/п | Критерии | Сипаттама |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медициналық құрал-жабдықтардың атауы | Көп функциялы пациент мониторы |  |  |  |
| 2 | Құрал-жабдықтарға қойылатын талаптар | № п/п | Медициналық жабдықтың құрамдас бөлігінің атауы | Медициналық техниканың құрамдас бөліктерінің техникалық сипаттамалары | Қажетті мөлшер (өлшем бірлігін көрсету) |
|  |  | Негізгі компоненттер |  |  |  |
|  |  | 1 | Көп функциялы пациент мониторы | Көпфункционалды монитор ересек пациенттерді, балаларды және жаңа туған нәрестелерді ауыр жағдайда операциялық, реанимациялық бөлімдерде және кардиологиялық интенсивті терапия блоктарында бақылау үшін арналған. Монитор басқа мониторлармен біріктіріліп, орталық бақылау станциясына қосылуы мүмкін. ЭКГ мониторингі (оның ішінде ST сегментін өлшеу және аритмияларды талдау), НИАД, Resp (тыныс алу), ЧСС (жүрек соғу жиілігі), температура, SpO2, ЧП (пульс жиілігі), ИАД (инвазивті қысым), анестетикалық газдар, ICG (жүректің минуттық көлемі), CO2 (капнометрия), сондай-ақ бүйрек функциясын есептеу, гемодинамикалық есептеулер, оксигенацияны есептеу, вентиляцияны есептеу, ST сегментін және аритмияларды талдау үшін қолданылады. Монитор сенсорлы экранмен жабдықталған. Интерфейс меню арқылы орысша немесе ағылшынша таңдалуы мүмкін. Мониторда жарықдиодты экран бар, онда физиологиялық параметрлер, уақыт, дабыл хабарламалары, қосылу күйі, төсек нөмірі, заряд деңгейі және басқа хабарламалар бір уақытта көрсетілуі мүмкін. Монитор халықаралық стандарттарға сәйкес келеді және медициналық электр жабдығына қойылатын қауіпсіздік талаптарына сәйкес келеді. Ол дефибрилляторлар мен электрохирургиялық құралдардың әсерінен қорғалған және бөлінбейтін жерге қосылуды қолдайды. Монитормен бірге 3 пинді электр сымы жеткізіледі, оны жерге қосылған розеткаға қосу қажет. Пациент топтары: Монитор барлық пациент топтарына арналған: ересектер, балалар, жаңа туған нәрестелер (қажетті қосалқы бөлшектер мен аксессуарлар болған жағдайда). Басқару экраны: - Жұмыс температурасы: кемінде 5-40°C - Ылғалдылық: ≤93% - Электрмен жабдықтау: кемінде 100-240V~, 50/60Hz±1Hz - Батарея түрі: қайта зарядталатын литий-ионды аккумулятор - Батареяны зарядтау уақыты: максимум 5,5 сағат - Жұмыс уақыты: кемінде 4 сағат үздіксіз жұмыс - Экран: түс сенсорлы экран - Рұқсат етілген шешім: кемінде 1260*1014 - IP классы: IPX1 - Толқындар: 11-ден аспайтын толқындар Пайдаланушы интерфейсі: - Интерфейс менюі: орысша - Басқару түрі: сенсорлы - Түнде жұмыс істегенде басқару түймелері жарықпен қамтамасыз етіледі - USB порты арқылы тышқанды қосу мүмкіндігі бар - Кабельді интерфейс параметрлері: - Кіріс розеткасы айнымалы ток - USB порты - RJ45 порты - Опция: көпфункционалды интерфейс, VGA шығысы Трендтер мен дабылдар: - Минималды шешім: кемінде 5 секунд - Дабыл оқиғалары мен аритмиялар бойынша графиктер: кемінде 128 топ - НИАД нәтижелері: кемінде 1000 топ - Голографиялық қисықтар - Үш деңгейлі аудиовизуалды дабыл - Дабыл индикаторы монитордың жоғарғы оң жақ бұрышында, 360º визуализациясы - Техникалық және физиологиялық дабылдарды бөлу - Дабылдар: қуат, батарея, QRS дыбысы, жұмыс түймесінің дыбысы Деректерді сақтау: - Дабыл оқиғаларын қарау: кемінде 200 топ - Толқындарды қарау: кемінде 6 сағат (8 толқын) - НИАД қарау: кемінде 2000 топ - Тренд графигі: кемінде 160 сағат - Тренд кестесі: кемінде 160 сағат - Қуат өшкенде сақтау: Иә - Тревога: қолданушы орнататын 3 деңгейлі жоғарғы және төменгі шектеулер Желілер: - Орталық бақылау станциясына сымды/сымсыз қосылу мүмкіндігі - Ішкі аурухана желісіне қосылу мүмкіндігі Аккумулятор: - Батарея түрі: қайта зарядталатын литий-ионды аккумулятор - Толық зарядталған батареяның жұмыс уақыты: кемінде 2 сағат үздіксіз жұмыс - Төмен заряд кезінде дабыл берілгеннен кейін өшіру уақыты: 5 минуттан 15 минутқа дейін Тіркеуші: - Тип: Встроенный, термопринтер - Канал: 3 арналы - Жазу жылдамдығы: 25мм/с, 50мм/с - Жазу ені: 50мм - Реалды уақыттағы жазба: 8с, 16с, 32с немесе үздіксіз - Дабыл бойынша жазба: Иә ЭКГ: - ЭКГ талдауы 5, 12 немесе 3 электродпен - Толқындар: 5 электрод: 2 арналы - Жазу жылдамдығы: 0,125x, 0,25x, 0,5x, 1x, 2x, 4x - ЭКГ бөліктерінің бұзылуы және шу деңгейін белсенді бақылау ЧСС: - Диапазон, ересектер: 10-300 соғу/мин - Диапазон, балалар/жаңа туған нәрестелер: 10-350 соғу/мин - Точность: ±1 соғу/мин - Шешім: 1 соғу/мин ST сегменті: - Өлшеу диапазоны: -2мВ - +2мВ - Точность: ±0,02мВ - Шешім: 0,01мВ Дыхание: - Өлшеу әдісі: импеданс - Диапазон: ересектер: 0-120 об/мин - Точность: балалар: 0-150 об/мин - Шешім: ±1 об/мин - Апноэ: 10с-60с (ересектер), 10с-40с (балалар/жаңа туған) СпО2: - Өлшеу диапазоны: 0-100% - Шешім: 1% - Точность: ±2% (70-100%, ересектер/балалар), ±3% (70-100%, жаңа туған нәрестелер) Температура: - Өлшеу диапазоны: 0-50°C - Датчик: термиялық/ректальды - Шешім: 0,1°C - Точность: ±0,1°C | 1 дана. |
|  |  | 2 | «Ұлттық стандартқа сәйкес келетін қуат сымы.» | Пациент мониторына арналған электр қуат кабелі. | 1 дана. |
|  |  | Қосымша компоненттер |  |  |  |
|  |  | 1 | Литий батареясы. | Түрі: Қайта зарядталатын литий-ион | 1 дана. |
|  |  | 2 | Қос IBP модулі + интерфейсі бар IBP сенсоры | «Екі арналы қосарлы ИАД модулі аксессуарлар жиынтығымен Интерфейс кабелі 2 дана Бір реттік датчик 2 дана Өлшеу әдісі: қысым датчигін пайдалану Өлшенетін қысым: ARP, PA, CVP, PRP, LAP, ICP, P1, P2» | 1 комп. |
|  |  | 3 | Термопринтер және қағаздар | Кірістірілген термопринтер | 1 дана. |
|  |  | 4 | Бағдарламалық қамтамасыз ету | Көп функциялы емделуші мониторына арналған бағдарламалық құрал | 1 дана. |
|  |  | 5 | Нұсқаулық | Пайдалану нұсқаулығы (OM) -Kaz/Rus | 1 дана. |
|  |  | Шығын материалдары мен тозу бөлшектері: |  |  |  |
|  |  | 1 | 3 сымды ЭКГ кабелі | 3 сымға арналған кабель, интегралды, дефибрилляциядан қорғайтын қондырма (ересектер, балалар, жаңа туған нәрестелер), қайта пайдалануға болады | 1 дана. |
|  |  | 2 | Ересектерге арналған бір реттік ЭКГ электродтары | ЭКГ түсіруге арналған бір реттік электродтар. Жиынтықта кем дегенде 50 бөлік бар. | 1 уп. |
|  |  | 3 | Қайта пайдалануға болатын SpO2 сенсоры | Ересектер үшін қайта пайдалануға болатын саусақ SpO2 сенсоры | 1 дана. |
|  |  | 4 | SpO2 кабелі | Емделуші мониторы мен SpO2 сенсорын қосуға арналған кабель. (ересектер, балалар, жаңа туған нәрестелер) қайта пайдалануға болады | 1 дана. |
|  |  | 5 | НИАД түтігі | Қайта пайдалануға болатын манжеттердің барлық түрлерін (ересектер, балалар, жаңа туған нәрестелер) қосуға арналған ауа қосқыш түтік. | 1 дана. |
|  |  | 6 | ИАД Кабелі | Пациент мониторы мен ИАД сенсорын қосуға арналған кабель | 2 дана. |
|  |  | 7 | Ересектерге арналған қан қысымын өлшейтін манжет | Ересек пациенттерде НИАДөлшеуге арналған қайта пайдалануға болатын манжет. Ауа түтігіне қосылуға арналған қосқыштың болуы. Айналым 25-35 см. | 2 дана. |
|  |  | 8 | Қайта пайдалануға болатын әмбебап тері сенсоры | Перифериялық температураны өлшеуге арналған қайта пайдалануға болатын әмбебап тері сенсоры. | 1 дана. |
|  |  | 9 | Термиялық принтер қағазы | Термиялық принтер қағазы | 5 дана. |
|  |  | 10 | Жерге қосу сымы (А түрі) | Жерге қосу кабелі 1,5 м. | 1 дана. |
| 3 | Жұмыс жағдайларына қойылатын талаптар | Қуат көзі 220 Вольт, жиілік 50/60 Гц. Тұрақты және үздіксіз электрмен жабдықтау болмаған жағдайда, медициналық техниканың/өнімнің тұтынатын қуатына байланысты кернеуді тұрақтандыру функциясы бар тұрақсыз қуат көздерін орнату қажет. Ұсынылатын температура аралығы: 20°С - 30°С. Салыстырмалы ылғалдылық <80%. |  |  |  |
| 4 | МТ жеткізу шарттары (ИНКОТЕРМС 2020 сәйкес) | DDP Алматы облысы Райымбек ауданы Нарынқол ауылы Албан-Асан №1 |  |  |  |
| 5 | MT жеткізу уақыты мен орны | 2024 жылғы 31 желтоқсаннан кешіктірмей 15 күнтізбелік күн |  |  |  |
| 6 | Медициналық техникаға кепілдік қызмет көрсету шарттары жеткізуші тарапынан, оның сервис орталықтарымен Қазақстан Республикасында немесе үшінші тараптың білікті мамандарын тарту арқылы жүзеге асырылады. | Медициналық техниканы кепілдікпен қызмет көрсету мерзімі кемінде 37 ай болуы тиіс. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету кемінде тоқсанына бір рет өткізілуі керек. Техникалық қызмет көрсету жұмыстары эксплуатациялық құжаттаманың талаптарына сәйкес орындалады және келесі жұмыстарды қамтуы тиіс: - ресурсы бітетін құрамдас бөліктерді ауыстыру; - медициналық техниканың жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - медициналық техниканы баптау және реттеу; осы техникалық құралға тән жұмыстар және т.б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда қайта құрастыру; - медициналық техниканың корпусынан оның құрамдас бөліктерінің сыртқы және ішкі беттерінен шаң, кір, коррозия және тотығу іздерін жою (жартылай блокты-узловая разборка арқылы); - эксплуатациялық құжаттамада көрсетілген, нақты медициналық техника түріне тән басқа да операциялар. |  |  |  |
| 7 | Қатысты қызметтерге қойылатын талаптар | Әрбір тауар жинағы техникалық және эксплуатациялық құжаттамамен бірге жеткізіледі, құжаттаманың мазмұны қазақ немесе орыс тілдеріне аударылған болады. Тауарларды сату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Жабдықтау жинағы тауардың нақты техникалық сипаттамаларын және әрбір тармақтың (комплект немесе бірлік жабдықтың) толық жиынтығын жеке-жеке көрсетумен сипатталады. Егер техникалық сипаттамада өзгеше көрсетілмесе, электрмен жабдықтау 220 Вольт, қосымша өтпелі адаптерлер немесе трансформаторларсыз қамтамасыз етіледі. Құрылғылармен бірге жеткізілетін бағдарламалық қамтамасыз ету тапсырыс берушінің орнатылған жабдықтарымен үйлесімді болуы керек. Жеткізуші тауарды жеткізу процесін білікті мамандармен қамтамасыз етеді. Тауарды жеткізу кезінде Жеткізуші тапсырыс берушіге тауардың бағдарламалық қамтамасыз етуіне қол жеткізу үшін барлық сервис-кодтарын ұсынады. Өлшеу құралдарына қатысты тауар Қазақстан Республикасының өлшеу құралдары реестріне енгізілуі тиіс. Жеткізуші тапсырыс берушіні жабдықты іске қосу үшін қажетті алдын ала орнату талаптарынан хабардар етеді. Күрделі монтаждау жұмыстарын және алдын ала дайындықты қажет етпейтін үлкен жабдықтар сыртқы габариттері бойынша стандартты есік жақтарынан өтуі мүмкін. Жеткізуші тауарды жұмыс орнына жеткізу, жабдықты түсіру, қаптамасын ашу, орнату, баптау және іске қосу, оның сипаттамаларын осы құжат пен фирма спецификациясына сәйкестігін тексеру (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және басқа да көрсеткіштер), медициналық (қолдану бойынша тренинг) және техникалық персоналды (негізгі деңгейдегі қызмет көрсету бойынша тренинг, растайтын құжатты беру) оқытуды тапсырыс берушіге жүзеге асырады, егер жеткізушінің штатында тиісті мамандар болмаса, өндірушінің қызметкерлері тартылады. |  |  |  |

  Тендерлік комиссияның төрағасы: Емдеу бөлімі бойынша директордың орынбасары – Әуелхан Е.Б. ________________;

  Төрағаның орынбасары: Медициналық қызмет сапасы және ішкі аудит бойынша директордың орынбасары – Аубакирова Тұрсынкүл Берікқызы _______________;

  Комиссия мүшелері: • Хирургия бөлімі меңгерушісі – Таласбаев И.К. ______________;

• Туу бөлімі меңгерушісі – Ботбаева Н.А. ______________;

• Реаниматолог дәрігер – Шынжырбаев Д.Г. ______________;

• Балалар бөлімі меңгерушісі – Мамытова А.А. ______________;

• Экономист – Бейсенгерімов Б.М. ______________;

• Заңгер – Амангелдиев Е.А. ______________;

• Бас медбике – Исамолда А.С. ______________;

• Бас бухгалтер – Кишибаева Н.Т. ______________;

  Хатшы – Амангелдиев Е.А. ______________.