УТВЕРЖДАЮ

ГКП на ПХВ «Райымбекская районная больница»

директор  Куккузов Р.Е._________

«___»___________2024 г.

Техническая спецификация

| № п/п | Критерии | Описание |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники | Размораживатели плазмы в комплекте |  |  |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике | Техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |  |  |  |
|  |  |  | Размораживатель плазмы | Сухая разморозка, без контакта пакета плазмы с водой - наличие. Технология размораживания – герметичный пакет с теплоносителем, отсутствие «открытой воды» (водяной бани) – наличие. Максимальная одновременная загрузка установки не менее 1000мл. Максимальный объем пакетов с замороженной плазмой не менее 1000мл. Стандартная рабочая температура теплоносителя от не более 37 до не менее 38°С. Режим ускоренной разморозки плазмы –наличие. Время выхода на рабочую температуру теплоносителя 37°С при нормальных климатических условиях не более 15 минут. Время разморозки пакета свежезамороженной плазмы не менее 250 мл до жидкого состояния не более 20 минут. Функция бережного перемешивания плазмы – наличие. Автоматическое отключение нагрева при превышении заданной температуры - наличие Время непрерывной работы не менее 24 ч в сутки. Максимальная потребляемая мощность не более 500Вт. Объем теплоносителя не менее 3л. Свето-звуковая сигнализация начала\окончания процедуры размораживания – наличие. Датчик протечки жидкости - наличие Свето-звуковая сигнализация при аварийных ситуациях – наличие. Габаритные размеры установки не более 250х500х150 мм. Масса установки без теплоносителя не более 4кг. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |  |  |  |
|  |  |  | Кабель сетевой | Кабель сетевой | 1 шт. |
|  |  |  | Пакет теплообменника | Пакет теплообменника | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Питающая силовая линия должна иметь заземление, стабильное и бесперебойное напряжение питания (220 Вольт). Для подключения оборудования требуется розетка с 3-х проводной схемой электропитания: фаза, нейтраль, заземление. Напряжение питания 220 Вольт, 20A, частота питания 50 Гц. Оборудование с большой электро-потребностью не должны подключаться на одну линию c медицинской техники/изделия. При отсутствии стабильного и бесперебойного электропитания, необходимо установить источники бесперебойного питания с функцией стабилизации напряжения в зависимости от потребляемой мощности медицинской техники/изделия. Рекомендуемый диапазон температуры в помещении: +18°С ÷ +22◦С. Относительная влажность - 40-60%. |  |  |  |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2020) | DDP Алматыинская область, Райымбекский район, село Нарынкол, улица Албан-Асан №1 |  |  |  |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | ___ календарных дней, не позднее "___" _______ г. Адрес: |  |  |  |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |  |  |  |
| 7 | Требования к сопутствующим услугам | Каждый комплект товара снабжается комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на казахский или русский языки. Реализация товаров осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товара и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание на 220 Вольт, без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами, совместимое с программным обеспечением установленного оборудования Заказчика. Поставщик обеспечивает сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами. При осуществлении поставки товара Поставщик предоставляет заказчику все сервис-коды для доступа к программному обеспечению товара. Товар, относящийся к измерительным средствам, должен быть внесен в реестр средств измерений Республики Казахстан. Не позднее, чем за 40 (сорок) календарных дней до инсталляции оборудования, Поставщик уведомляет Заказчика о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам, проходящее в стандартные проемы дверей (ширина 80 сантиметров, высота 200 сантиметров). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и иные), обучение медицинского (аппликационный тренинг) и технического персонала (базовому уровню обслуживания с выдачей подтверждающего документа) Заказчика осуществляет Поставщик с привлечением, при отсутствии в штате соответствующих специалистов, сотрудников производителя. |  |  |  |

1. Председатель тендерной комиссии: Заместитель директора по лечебной части -  Әуелхан Е.Б______________;

2. Заместитель председателя: Заместитель директора по качеству медицинских услуг и внутреннего аудита - Аубакирова Турсынкул Бериковна _______________;

3. Члены комиссии:

• Зав. отделением хирургии – Таласбаев И.К. ______________;

• Зав. родильным отделением – Ботбаева Н.А. ______________;

• Врач-реаниматолог – Шынжырбаев Д.Г.______________;

• Зав. детским отделением – Мамытова А.А. ______________;

• Экономист – Бейсегеримов Б.М. ______________;

• Юрист – Амангелдиев Е.А. ______________;

• Главная медсестра – Исамолда А.С. ______________;

• Главный бухгалтер – Кишибаева Н.Т. ______________;

4. Секретарь – Амангелдиев Е.А. ______________.